# протокол № 007К(18)

# рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:

# № 0372100009418000048

# ИКЗ 181780102107678010100101980012651000

г. Санкт-Петербург 	30 мая 2018 г.

Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Наименование предмета запроса котировок:

Поставка ротационного испарителя

Начальная (максимальная) цена договора: 290 433,25 (двести девяносто тысяч четыреста тридцать три рубля 25 копеек).

# На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок присутствовали пять членов комиссии:

Председатель комиссии: Яковлев А.П. – начальник отдела ИС и ТТ;

Члены комиссии:	Васильев Ю.Н. – доцент кафедры О и У;

Васильев В.Е. – начальник УКК;

Петров П.А. – доцент каф. АТПП.

Член и секретарь комиссии: Придатченкова Е.В.– специалист по закупкам.

# Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д.2, ауд. 1163.

Дата проведения: 12 часов 20 минут 30 мая 2018 года

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 часов 20 минут 30.05.2018г.

- Существенные условия договора бюджетного учреждения:

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ротационный испаритель | Ротационный испаритель для дистилляции (далее – Устройство)должно быть предназначено для удаления жидкостей путём отгонки при пониженном давлении. Устройство должно представлять собой дистиллятор сo встроенной нагревающей баней и иметь интерфейс для дистанционного управления с помощью персонального компьютера. Устройство должно иметь: масляно-водяную баню с возможностью отдельной эксплуатации, вмещающую колбы объемом от 0,25 л до 3 л; вертикальный тип конденсатора; площадь охлаждения не менее 1200 см2; привод – безщеточный электродвигатель постоянного тока; потребляемую мощность привода 50 ± 5 Вт; скорость вращения ротора от 2 до 280 об/мин; цифровой индикатор скорости; изменяемое направление вращения с заданием временного интервала; возможность фиксирования угла наклона зажимного корпуса в диапазоне от 0° до 45°; подъемный механизм с высотой подъема не менее 140 мм, оборудованный электроприводом с функцией «Безопасная остановка», то есть при отключении питания испарительная колба должна автоматически подниматься; бесконтактную установку конечного положения подъемника; возможность нагрева бани от комнатной температуры до 180 °С, точность ±1°С; мощность нагрева до 1300 Вт; микропроцессорный температурный контроль; цифровую индикацию температуры; возможность попеременного вращения вправо и влево в определенном интервале в процессе просушки; возможность охлаждения проточной водой; механизм выталкивания для освобождения плотно притертых клапанов; возможность работы при температуре окружающей среды от 5° до 40 °C. стеклянный вертикальный холодильник; возможность непрерывной подачи выпариваемого раствора через фторопластовую входную трубку; испарительную колбу объемом 1000 ± 10 мл и приемную колбу объемом не менее1000 ± 10 мл. Габариты Устройства должны быть: внешние габариты без комплекта стекла (ширина × глубина × высота) не более 530 × 410 × 570 мм; габариты с вертикальным комплектом стекла (ширина × глубина × высота) не более680 × 410 × 990 мм; масса роторного испарителя с нагревающей баней без комплекта стекла не более20 кг. | шт | 1 |

Место и условия поставки товара: Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2.

Сроки поставки товара: с момента заключения договора по 31.07.2018 г.

Источник финансирования: Собственные средства.

- Краткое описание проведенной процедуры:

Заседание комиссии открыл Председатель Единой комиссии – Яковлев Анатолий Петрович.

По истечении срока подачи котировочных заявок, была получена 3 (три) котировочных заявок.

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование организации | Адрес, телефон, ИНН | Дата и время получения заявок | Регистрационный номер | Цена котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «СканТех» | 630124, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Есенина, д.67, оф.3 Тел.: (383) 2038999 ИНН 5403190258 | 25.05.2018 12 ч. 30 мин. | 17 | 236 932,20 |
|  | ООО «Лабораторная Техника» | 105264, Москва, Измайловский бульвар, д.1/28 Тел.: (495) 2767700 ИНН 7719421787 | 29.05.2018 10 ч. 25 мин. | 20 | 280 827,50 |
|  | АО «ЛОиП» | 193230, Санкт-Петербург, Челиева пер., д.12, лит.А, офис 403 Тел.: (812) 3254250 ИНН 7804057754 | 30.05.2018 09 ч. 25 мин. | 25 | 274 000,00 |

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

««Котировочные заявки АО «ЛОиП», ООО «Лабораторная Техника» соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Заявка ООО «СканТех» не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. В заявке не соответствуют характеристики: скорость вращения от 20 до 240 об/мин, масса 23 кг, а требования установленные в извещении о проведении запроса котировок скорость вращения от 2 до 280 об/мин, масса не более20 кг. Также отсутствуют следующие характеристики: площадь охлаждения, наличие привода и цифрового индикатора скорости.

Предлагаю:

Не рассматривать и отклонить котировочную заявку ООО «СканТех» на основании части 7, статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.

Победителем рекомендовать АО «ЛОиП», как Участника, котировочная заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит лучшие условия по цене договора.

На II место рекомендовать ООО «Лабораторная Техника», как Участника, котировочная заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Голосование конкурсной комиссии

1). Председатель Единой комиссии ставит вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы не рассматривать и отклонить котировочную заявку ООО «СканТех»?»

Результаты голосования:

За: 5 человек;

Против: 0 человек;

Воздержалось: 0 человек

2). Председатель Единой комиссии ставит вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы признать Победителем запроса котировок АО «ЛОиП», с правом заключения договора бюджетного учреждения на поставку ротационного испарителя, на общую стоимость 274 000,00 рублей»?».

Результаты голосования:

За: 5 человек;

Против: 0 человек;

Воздержалось: 0 человек.

3). Председатель Единой комиссии ставит вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы присудить II место ООО «Лабораторная Техника», при общей цене предложения 280 827,50 рублей»?».

Результаты голосования:

За: 5 человек;

Против: 0 человек;

Воздержалось: 0 человек.

- Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте zakupki.gov.ru и на сайте университета www.spmi.ru.

# Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

# Подписи:

|  | _____________ А.П.Яковлев |
| --- | --- |
|  | _____________ В.Е.Васильев |
|  | _____________ Ю.Н.Васильев |
|  | _____________ П.А.Петров |
|  | ___________Е.В.Придатченкова |
| Согласовано: Ответственный за организацию закупки, Первый проректор | _______________Н.В.Пашкевич |